## Sheet1
江苏东欣水务有限公司 2026年度仪器仪表检测校准清单
序号 | 仪器仪表名称 | 型号规格 | 数量 | 检测校准内容 | 校准次数 | 备注
1 | 出水电磁流量计 | DN1400mm | 1 | 按JJG 1033-2007 《电磁流量计检定规程》执行 | 1次/年
2 | 进水电磁流量计 | DN1200mm | 1 | 按JJG 1033-2007 《电磁流量计检定规程》执行 | 1次/年
3 | 生化池明渠流量计 | 巴氏计量槽喉宽0.45m | 1 | 按GB/T 50123-2019《明渠水流测定规范》等标准执行 | 1次/年
4 | 安全阀（特检） | A28H-18 | 2 | 按GB/T 12241-2021等标准执行 | 1次/年 | 活性炭系统空压机（1用1库备）
5 | 安全阀（特检） | DA22F-40P | 5 | 按GB/T 12241-2021等标准执行 | 1次/年 | 西液氧储罐 （3用2备）
6 | 安全阀（特检） | DA21F-40T | 4 | 按GB/T 12241-2021等标准执行 | 1次/年 | 东液氧储罐 （2用2备）
7 | 安全阀（特检） | DA21F-40P | 1 | 按GB/T 12241-2021等标准执行 | 1次/年 | 东液氧储罐
8 | 安全阀（特检） | DA22F-25P | 2 | 按GB/T 12241-2021等标准执行 | 1次/年 | 稳压装置、西液氧储罐
9 | 安全阀（特检） | A28W-16T | 1 | 按GB/T 12241-2021等标准执行 | 1次/年 | 反硝化滤池空压机（1用1库备）
10 | 安全阀（特检） | A28X-16T | 4 | 按GB/T 12241-2021等标准执行 | 1次/年 | 臭氧制备间空压机（2用2库备）
11 | 安全阀（特检） | A21Y-16P | 4 | 按GB/T 12241-2021等标准执行 | 1次/年 | 臭氧发生器
12 | 压力表（检定） | 氧压力表量程（0-1.6MPa) | 8 | 按JJG 52-2013、JJG 49-2013、GB/T 1226-2017等标准执行 | 2次/年 | 液氧储罐 （4用4库备）
13 | 压力表（检定） | 空气压力表量程（0-1.4MPa) | 4 | 按JJG 52-2013、JJG 49-2013、GB/T 1226-2017等标准执行 | 2次/年 | 臭氧制备间空压机（2用2库备）
14 | 压力表（检定） | 空气压力表量程（0-1.6MPa) | 4 | 按JJG 52-2013、JJG 49-2013、GB/T 1226-2017等标准执行 | 2次/年 | 反硝化空气储罐、活性炭储罐 （2用2库备）
15 | 硫化氢仪表 | D610-硫化氢 | 4 | 按JJG 695-2019、GB 12358-2006、GB 50493-2019等标准执行 | 1次/年
16 | 氨气仪表 | D610-氨气 | 2 | 按JJG 1107-2015、GB 12358-2006、GB 50493-2019等标准执行 | 1次/年
17 | 复合式气体 检测仪 | BX-168；硫化氢、可燃气体、一氧化碳和氧气 | 1 | 按JJG 695-2019、JJG 915-2018、JJG 365-2022、GB 15322.1-2019等标准执行 | 1次/年
18 | 电子天平 | 奥豪斯PWN225DZH | 1 | （1）：外观检测 （2）：称量校准 （3）：偏载校准 | 1次/年
19 | 哈希分光光度计 | 哈希DR6000 | 1 | （1）：紫外光区波长校准 （2）：紫外光区透射比校准 （3）紫外光区噪声校准 （4）：可见光区波长校准 （5）：可见光去透射比校准 （6）：可见光区噪声校准 | 1次/年
20 | 箱式电阻炉 | 上海博迅SX2-4-10Z | 1 | （1）：温度校准 | 1次/年
21 | 台式pH计 | 梅特勒PE28型 | 1 | （1）：显示单元分辨力校准 （2）：电计电压校准 （3）pH示值校准 | 1次/年
22 | 生化培养箱 | 上海博迅SPX-150B-Z | 1 | （1）：温度 | 1次/年
23 | 电热鼓风干燥箱 | 上海博迅BGZ-70 | 1 | （1）：温度 | 1次/年
24 | 显微镜 | 上海光学XSP-8CV | 1 | （1）：物镜放大倍数校准 （2）：读书示值校准 | 1次/年
25 | COD消解仪 | 盛奥华SH-12S | 1 | （1）：cod示值 （2）：重复性 （3）：稳定性 | 1次/年
26 | 压力蒸汽灭菌锅 | 上海博迅 YXQ-LS-24SII 手提式压力蒸汽灭菌锅 | 2 | （1）：压力校准 （2）：温度校准 （3）：含压力表 | 1次/年
27 | 压力蒸汽灭菌锅 | 上海申安DSX-24L-I | 1 | （1）：压力校准 （2）：温度校准 （3）：含压力表 | 1次/年
28 | 无菌操作台 | 苏州净化，SW-CJ-2FD | 1 | （1）：洁净度校准 （2）：噪声校准 （3）：照度校准 （4）：振动校准 （5）：气流校准 （6）：紫外灯校准 | 1次/年
29 | 恒温培养箱 | 上海博迅,DHPX-9082MBE | 2 | 温度校准 | 1次/年
说明： 1、以上仪器如需送检，拆卸、运输、检测/校准、安装等系列服务费用，均应包含在报价清单内； 2、如仪器仪表在拆卸、运输、检测/校准和安装等过程中损坏，由服务单位负责按原价赔偿相应费用。